静电纺丝机项目需求书

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电纺丝机 | 一、技术指标： ★1. 高压电源： 内置于设备底座中，面板显示电压和电流；电源2台（国产）：调节精度0.01kV（DC）； A：正电电源：0～+50kV（用于同时提供一台推注装置四联喷头和同时提供2台推注装置同轴纺丝使用）； B：负电电源：0～-30kV（用于所有接收装置切换使用，定向牵引收集） 显示方式：数字显示； 调控方式：手动。 ★2. 喷头： A：四联喷头：1组（含4个5ml注射器喷头，直接安装在推注装置上，储液针管与喷头之间无需软管连接），长度90mm。 B：微球专用喷头：8个 C：同轴喷头（含液体输送管道）：6个 D：常用金属喷头：20G-23G各8个，19G及24G各4个。 ★3. 推注装置（两套）: 全部置于机箱内部；两套推注装置同时运动，间距不大于10cm；储液针管与喷头之间无需软管连接，喷射时喷头方向为水平；推注泵下方带有升降架，可以手动调节高度；整体放置于平移装置上。 装液容量：1～30ml 注射器 可设置任意工作距离，控制工作运行时间 推注速度：0.001～90 mm/min 调节精度：0.001mm/min 快进/快退速度：90mm/min 推注行程：0～100mm 喷射间距：50～300mm 喷射可调角度：-45 o～+45o 增量微调：0.001～100。 ★4. 平移装置: 置于机箱内部，承载推注装置往返移动； 平移次数：1～9999次、移动速度：1～500mm/min、移动行程：0～300mm、 往复平移距离：0～150mm、增量微调：0.001～100。 ★5. 接收装置： A：喷丝接收器转速：0～140 rpm 喷丝接收器尺寸：直径100mm，长度250mm，圆柱型。 B：取向接收器转速：0-2800 rpm。 取向接收器尺寸：直径约100mm，长度约50mm，圆柱型 C：管型接收器转速：0～205 rpm 管型接收器尺寸：φ1-φ8mm，圆柱型（可悬挂于接收器A前方） D：微球接收装置：直径5～10cm，转速300～1500rpm E：平板接收（平面和图案化两用，可悬挂于接收器A前） F：旋转圆盘接受器尺寸：直径150mm，转速0-500rpm。 喷丝接收器与喷丝口间距离：50～280mm内连续可调，所有接受装置（微球接受装置除外）均可连接负压。 ★6. 控制装置: 主机：7寸OMRON®进口触摸屏控制系统，整合于机箱面板上，手指点触控制，工作过程中参数改变实时响应无需停机； 控制精密度：0.001；具有历史数据查询功能、操作参数存储功能、可设置实验增量、可调用实验参数、可显示实验进展时间、可任意设定实验时间，可控制推注、平移、接收装置协同运转或单独运转。 7. 环境控制： 空间温度： 室温～70℃可调，精度±5℃（触摸屏控制，碳化硅管加热）； 空间湿度：30%～80%可调，精度±5%（触摸屏控制，机箱底部内置超声波加湿器）； 空间气压：常压，不可调； 空间气氛：空气或其它气体接口（钢瓶用户自配）。 8.附属装置： LED观测灯、紫外灯、排风口(附带通风管道，长度2m)、顶部通风扇（触摸屏控制）。 9. 安全装置： 电源过压保护、源过流保护、工作运行警示灯、突发急停按钮、防漏电开关。 10. 外形规格： 外形尺寸：82cm×95cm×95cm； 体积不超过1立方，可直接放到实验台上； 外壳材质：铁板，白色喷漆防锈涂层； 重量：约130kg； 供电要求：220V, 50Hz，额定功率2000W。 二、其它说明： 提供一年免费质保。 三、培训要求： 静电纺丝机交货安装调试后，厂家安排专人对本院老师、学生免费进行一次各功能应用培训。 四、配件需求： 本型号仪器技术指标中所列配件如针头及满足本机器各功能使用所需配件（钢瓶除外）如高压连接线、各量程注射器固定器必须配备。 | 台 | 1 | 9.80 |

备注：

1、加★项为实质性指标必须满足；

2、中标后一周内签订供货合同，合同签订后一个月内供货,货到安装调试并验收合格后支付合同金额的90%，设备验收合格满一年并经设备使用人对售后服务确认后支付剩余10%。